淮南新能源研究中心

询价文件

项目编号：       HNZX-XJ20250210

项目名称：     复杂样品定位系统采购

二○二五年二月

询价邀请函

淮南新能源研究中心就复杂样品定位系统采购，采用询价采购的方式，欢迎符合资格条件的供应商参与本次询价。

## 一、项目基本情况

1.1、项目编号： HNZX-XJ20250210

1.2、项目名称：淮南新能源研究中心复杂样品定位系统采购

1.3、采购需求：详见第二章。

1.4、采购预算：195万元

## 二、投标人的资格要求：

2.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2、落实政府采购政策需满足的资格要求

节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱、戒毒企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

2.3、本项目的特定资格要求：

2.3.1、资质要求：无

2.3.2、业绩要求：无

2.4、本项目( 不接受 )联合体投标。

## 三、获取询价文件

## 3.1、 自行下载

## 四、报价文件截止时间、递交地点

4.1、截止时间：2025年**月**日14点00分（北京时间）

4.2、递交地点：密封快递（密封袋上请注明项目名称、编号、报价单位、联系人、电话等信息）至淮南市高新区（山南新区）泰宁大街南侧、国槐路西侧

## 五、联系方式

名 称：淮南新能源研究中心

地 址：淮南市高新区（山南新区）泰宁大街南侧、国槐路西侧

联系方式：杨老师  0554-5306603

电子信箱：yangjf@ipp.ac.cn

- 第一章   报价须知

供应商必须认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。报价供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价文件未对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价供应商的风险，并可能导致其报价无效或被拒绝。

- 报价的费用

- 不论报价的结果如何，供应商应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用。

- 询价文件的澄清和修改

- 询价截止日期前，供应商对询价文件有询问和质疑的，均应以邮件或书面形式向采购人提出。质疑文件应当署名并加盖公章。

- 采购人对询价文件进行必要的澄清或者修改的，应通知所有参与本次询价的供应商，供应商在收到该通知后应立即以邮件或书面形式（加盖单位公章）予以确认。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。采购人将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商参与报价。

- 为使供应商有合理的时间理解询价文件的修改，采购人可酌情推迟报价截止日期。

- 关于关联企业

不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商：

- 法定代表人为同一人的。

- 彼此存在投资与被投资关系的。

- 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

- 关于分公司报价

分公司报价的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 报价有效期

报价日期截止后60天。

在特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求报价供应商同意延长有效期，要求与答复均以邮件或书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但其报价将会被拒绝；同意延期的供应商其权利与义务也相应延至新的截止期。

- 报价文件的制作

- 报价供应商须对询价文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

- 报价供应商不得将项目内容拆开报价，否则其报价将被视为非实质性响应。

- 请正确填写并仔细检查《报价函》、《报价一览表》、等重要格式文件是否有按要求盖公章、签名、签署日期。报价文件需签名之处必须由当事人亲笔签署（如《授权委托证明书》必须有法定代表人的签名）。

- 报价文件由下列文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 《报价函》(见报价文件格式1) |
|  | 《授权委托证明书》(见报价文件格式2) |
|  | 《报价一览表》(见报价文件格式3)、分项报价（如有，自拟）。 |
|  | 《技术方案响应差异表》（见报价文件格式4） |
|  | 《商务响应表》（见报价文件第四章格式5） |
|  | 统一社会信用代码证书 |
|  | 询价邀请函中“投标人资格要求”中所要求的证明材料（如有） |
|  | 询价文件“第二章采购人需求”要求提供的技术方案、验收方案、测试报告、证明材料等资料。 |
| 9 | 报价供应商认为有必要提交的其它资料 |

特别提醒：报价供应商必须对报价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及其监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

- 报价文件的递交

- 所有报价文件，报价供应商采用以下方式提交

纸质文件：正本一份和副本一份分别装订成册，封面标明“正本”或 “副本”，并盖章。正本和副本一起密封包装，于规定的报价截止日期前送达。

- 采购人将拒绝以下情况递交的报价文件：

1.报价文件迟于截止时间递交的。

2.报价文件不清晰而无法辨认的。

- 报价文件的任何涂改或修正，必须由报价供应商代表签字确认。

- 对因不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失的，采购人不承担责任。

- 报价无效的情形

出现下列情况之一的，其报价文件将被视为无效报价文件：

- 报价不确定。

- 报价超出项目预算的。

- 报价文件与询价文件的要求有重大偏离的。

- 评审期间，报价供应商没有按询价小组的要求澄清、说明、补正或改变报价文件的实质性内容的。

- 报价供应商对采购人、询价小组及其工作人员施加影响，有碍询价公平、公正的。

- 报价文件未按照询价文件要求提供必要材料的（方案、测试报告、证明材料）。

- 按有关法律、法规、规章规定属于无效报价的。

- 询价小组

询价小组成员由采购人组建。询价小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和询价文件的要求推荐评审结果。

- 询价程序及推荐供应商的方法

- 询价小组对报价供应商进行资格性审查，当符合供应商资格要求的供应商少于三家时，采购项目作废或重新采购，也可由采购人变更采购方式。

- 询价小组对通过资格性审查的供应商进行符合性审查。

- 询价小组对通过符合性审查的报价进行修正和调整，得出评标价。

报价修正遵从以下原则：

### 报价一览表内容与报价文件对应内容不一致的，以报价一览表内容为准；正本与副本之间内容有差异的，以正本为准。

### 单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的合计价。

### 报价一览表各分项报价之和与总价不符的，以单价修正总价。

### 中文大写与小写数值标注价不一致的，以中文大写表示的报价为准。

### 对出现以上情况或因笔误而需要修正任何报价时，以询价小组审定通过方为有效。

### 成交价以修正价为准。

- 询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（指修正、折扣、加价后的价格，即评标价）的供应商作为成交供应商（确实无法比较质量和服务是否相等的，以符合询价文件需求且评标价最低的为成交供应商；如最低评标价不只一家的，由询价小组抽签决定）。

- 结果公布

采购人根据询价小组评审结果以邮件或者电话方式通知成交供应商。

未中标供应商不另行通知。如有需要请按照第“十二”条中的联系方式进行咨询。

- 询问与质疑的提出

咨询联系方式：
    电子邮箱：yangjf@ipp.ac.cn            联系电话：0554-5306603

质疑联系方式： 
 电子邮箱：******@ipp.ac.cn   联系电话：0551-65593199

- 项目废标处理

出现下列情况将作废标处理：

- 没有有效报价供应商的。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 所有报价供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 签订合同

采购人与成交供应商应当在确定成交供应商之日起三十日内，按照询价文件确定的事项签订采购合同，合同条款不得与询价文件和报价文件内容有实质性偏离。

- 询价文件的解释权

本询价文件由采购人负责解释。

- 第二章   采购人需求

- 一、采购项目内容：

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复杂样品定位系统 | 套 | 1 |  |

- 二、采购项目技术要求：

2.1产品使用条件

- 除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

- 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

- 适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

- 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

- 如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

2.2 主要技术参数

需求一套跟踪仪，要求同时具备反射球SMR单点测量锁定跟踪的功能和通过加长杆搭配隐藏点测量系统Probe能测量和动态监控靶标点的功能，对测量环境有极强的适应能力。

- #激光跟踪仪测量半径≥80m；水平旋转角度≥±360°；垂直旋转角度≥±135°(以天顶为零位)。

- *主机测量长度尺寸不确定度≤15μm+6μm/m。

- #动态跟踪性能：动态连续测量采样率：≥3000点/秒；跟踪测量速度：≥4m/s。

- #绝对测距仪ADM误差：全量程范围内≤10μm、分辨率≤0.1μm 。

- #IFM激光干涉仪误差：≤0.2 μm/m。

- #电子水平仪定位误差（2σ）： ≤1＂（角秒）。

- #主机具备交流供电和锂电池供电等供电方式，方便室外测量，锂电池供电不少于6小时。

- #安装形式：可根据现场需要倾斜、水平、倒置安装，且不需要进行调平，自带电子水平仪，且提供相应安装基座各两套以上。

- #手持便携式隐藏点测量系统Probe技术要求：能够在强光照射环境实现快速无干扰测量，测头可以实现连续测量。手持便携式隐藏点测量系统具有无线测量模式和有线模式两种连接方式，配置各类尺寸的测头及不同长度的碳纤维加长杆；测头直径必须能提供：1.5英寸、0.5英寸、6毫米及3毫米四种规格，不同测头与加长杆可以随意组合，随意更换。手持便携式隐藏测量系统在测头更换后软件应能自动识别并自动调用系统预存的校准数据，无需重新校准。

- #手持便携式隐藏点：一次定位（无转站）测量半径范围：≥20m；空间长度测量精度10米内≤50μm+6um/m。

- #该跟踪仪能扩展非接触式点云扫描功能，配置连接带扫描仪功能测头的接口。

- 该激光跟踪仪提供1.5英寸SMR镜面反射球和防摔反射球至少各两个，0.5英寸镜面发射球和防摔反射球各两个。

- 该测量系统应配置自带或外接式温度传感器，精度优于1摄氏度。

- 该激光跟踪仪提供快卸基座、数据线和电源线各两套。

- 该激光跟踪仪提供其在无交流电源下持续工作的外挂电池至少2块，Probe隐藏点测量系统的电池至少2块。

- 该激光跟踪仪提供重型支架一套，具备上部调节水平功能，保证仪器在架子上保持稳定，不发生共振现象。

- 该激光跟踪仪Probe隐藏点测量系统提供至少两个加长杆配置的接口，以应对靶标和尺寸测量两种不同测量任务。测量靶标要求配置为直径1.5英寸计量陶瓷球测头2个，0.5英寸陶瓷球2个。要求至少配置直径为3毫米和6毫米测针各两个。该Probe隐藏点测量系统要能在强磁场环境下工作，如果该设备在无线模式下受环境干扰，配置长度大于10米数据线后能正常工作。

- 该激光跟踪仪提供磁力基座和特低地面三点支撑的底座各两套，能满足跟踪仪在平台表面或者平整度较好的地面吸紧固定的方案，满足跟踪仪在现场各种条件下的测量任务。

- 测量主机系统可拆分并包装至1个带轮包装运输箱内。

- 该激光跟踪仪提供计量标准杆一套。

- 工作站笔记本电脑配置：优于DELL 7770 i7-12850H 2.5GHZ /内存 64GB / 硬盘1T SSD / 显 卡 RTX4500 16G/ NET 1 / WIN10 PRO 64 。

2.3 采购项目测试验收标准

1、设计检验

验收内容：无

过程检验：无

2、过程检验

验收内容：无

验收方法：无

3、出厂试验及现场测试验收

验收内容：激光跟踪仪及Probe测量系统单点精度、测长精度、测量范围，测量软件与硬件搭配运行情况，仪器稳定性等。

（2）验收方法：验收标准为JJF 1242-2010《激光扫描跟踪仪技术参数要求》与GJB 8624-2015《大尺寸测量系统-激光扫描跟踪仪校准规范》，供应商提供由国内具有相关资质的单位出具检定合格的报告，并在客户现场进行标准长度杆（SCALE BAR）精度测试，性能及精度满足使用要求。

- 三、采购项目商务要求：

（一）报价文件要求：报价文件须提供相关业绩证明材料、技术资料、证明材料等，未提供报价文件无效

（二）设备交付、安装及验收要求：

1、成交供应商在签订合同后60天内交付采购货物，并负责按有关要求免费进行安装、调试、培训；

2、成交供应商须提供全套技术资料、操作手册、维修手册，提供专用安装、维修工具和日常维修工具；

3、成交供应商安装调试完毕后，经采购单位以出厂技术标准或国家相关标准为依据验收合格后签收。

（二）售后服务要求：

1、供应商必须具有提供原厂售后服务的能力，维修人员应在24小时内到达现场；

2、质保期期限：质保两年（验收合格之日起计），保修期内软件免费升级，保修期结束后，中标供应商还必须提供设备的维护和维修服务。

3、所提供的零部件、备品备件必须为原装原厂产品。

（三）付款方式：

（1）合同签订后15个工作日内，采购人支付合同总价的50％；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，采购人支付合同总价的50％；

（四）未尽事项：

其余未尽事项由采购人和成交供应商在签订合同时商定补充。