采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多级罗茨干泵1 | 12 | 合同签订后4个月 |
| 2 | 多级罗茨干泵2 | 3 |  |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能：

本次采购的多级罗茨干泵主要作为EAST装置相关分子泵的前级泵使用，以维持分子泵的正常运行。

2.3、 工作条件

适应于标准的实验室净化间环境条件，对实验室环境条件无特殊要求和限制适于供电电源 AC 100-230[V] (50/60Hz), 过电压类别：Cat. II(IEC60664-1)。插座为中国大陆通用类型。

2.4、 技术性能指标要求

注：需提供标“★”项所在投标文件中响应的具体索引。

- 标注“★”号的技术条款为关键技术条款，对招标文件规定的任何一项★号关键技术条款负偏离将导致投标被否决。

- 标▲的是一般性技术指标，每有一项不响应或负偏离则按评分规则扣分。

- “★”、“▲”号的技术条款要求提供产品参数附说明书相应的截图或软件功能附截图等证明材料。仅写响应或文字描述，视为不响应。

【1】多级罗茨干泵1

（1）▲设备需为国内外知名品牌的成熟产品（需有标准的产品规格型号且有过销售案例），需提供投标产品对应的产品说明书。

（2）★类型：多级罗茨泵。

（3）★最大抽速：不低于35m³/h。

（4）★极限真空：不高于5Pa。

（5）▲进气法兰：KF25或KF40。

（6）▲排气法兰：KF25或KF40。

（7）★供电方式：三相电。

（8）★冷却方式：风冷。

（9）▲重量：不高于35kg。

（10）★泵整体漏率：<5E-6mbar*L/s。

【2】多级罗茨干泵2

（1）▲设备需为国内外知名品牌的成熟产品（需有标准的产品规格型号且有过销售案例），需提供投标产品对应的产品说明书。

（2）★类型：多级罗茨泵。

（3）★最大抽速：不低于85m³/h。

（4）★极限真空：不高于5Pa。

（5）▲进气法兰：KF40。

（6）▲排气法兰：KF25或KF40。

(7) ★供电方式：三相电。

（8）★冷却方式：风冷。

（9）▲重量：不高于90kg。

（10）泵★整体漏率：<5E-6mbar*L/s。

2.5、 技术服务要求及质保要求

（1）供应商应在投标阶段应提供完整的设备尺寸图、接口图、重量、基础载荷、功耗、噪音水平等数据，以便于场地规划。

（2）在设备交付时，必须提供完整、清晰的中文或英文版技术资料，至少应包括：全套使用说明书、维护手册、电气原理图和接线图、合格证、出厂检验报告

（3）供应商应提供7x24小时技术支持电话。

（4）整机质保期自设备最终验收合格之日起计算，不少于12个月

（5）在质保期内，因设备设计、材料或制造工艺等原因导致的任何缺陷或故障，供应商均应免费负责。

2.6、验收标准及验收程序

一、总则​

- ​目的：​​ 为确保所采购的多级罗茨干泵在性能、质量、技术指标及文件资料方面均符合合同及技术协议要求，特制定本验收标准与程序。

- ​依据：​​ 投标文件承诺及相关国家标准/行业标准。

- ​范围：​​ 本程序适用于所有本合同项下的多级罗茨干泵

二、验收标准​

1、验收标准分为三部分：​外观验收标准、开机验收标准、文件资料验收标准。

（1）​外观验收标准

A  外观质量：​​ 表面无划伤、无锈蚀。标牌清晰、牢固，内容与合同一致。

B  ​配置符合性：​​ 所有零部件（包括品牌、型号、材质）均需与合同及技术协议清单完全一致。

C  ​接口与尺寸：​​ 所有进出口法兰的规格、尺寸、方位与图纸一致

（2）开机验收标准

检测项目：开机运行及极限真空度​

检测方法：在洁净、空载状态下，泵入口极限真空度应达到 ​≤4Pa​，并稳定运行至少30分钟。（在泵入口处连接标准真空计测量）。

（3）文件资料验收标准

供应商需提供完整、准确、清晰的中文或英文技术资料，包括但不限于：

A：全套使用与维护手册；

B：合格证等；