采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算（万元） | 交货期 | 供货范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRAFT低温系统常温减压泵组 | 1套 | 480 | 3个月 | 1、6组减压泵组（油式机械泵+罗茨泵） 2、6台已有油式机械泵（总抽速3068m3/h@0.37bara）基础上扩容6台罗茨泵； 3、提供配套的管路、传感器、阀门及控制系统； 4、相关的现场安装集成 |

- 工程技术要求

2.1 总则

2.1.1 投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

2.1.2 投标人应按照招标文件要求提供货物的技术参数，并逐条标明满足与否。如与招标文件的技术参数或技术要求有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。对未注明偏差的部分，买方有权认为其符合招标要求并要求投标人确认。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。对本章标注“★”号技术参数或技术要求必须在投标文件中提供技术支持资料，如：产品样本、产品说明书、图纸、公开发布的印刷资料、检测报告等，未提供的，其投标将视为无效投标被拒绝。

2.1.3  投标人应提供在设备保质期期满后的零配件供应清单和相应单价，以备采购人选择。

2.1.4  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.1.5  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.16关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后二周内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.1.7  对于需要人员培训的仪器、设备，招标文件中应注明。投标人提供的培训指的是涉及仪器设备的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训费用需单独列出，供买方参考。

2.1.8  对于在用户所在地进行的培训，卖方培训人员的旅费、食宿费用等费用由卖方自理。

2.1.9 对于需到制造厂家所在地进行的培训，招标文件中将注明培训日程和时间要求。受训人员的旅费、食宿费、培训场地费及培训资料费等培训费用均应由卖方支付。

2.1.10 在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

2.2、设备的主要用途及功能

2.2.1 氦常温减压泵组是CRAFT低温系统核心设备，通过数组氦减压泵组对氦槽减压实现 1.8K/2K/3K/3.8K低温。本次采购的常温氦减压泵组（原理见图1），入口和冷箱出口管道相连，出口和压缩机入口管道相连。

2.2.2 采购数量：1套。

图1  氦常温减压泵组原理图

2.3、 工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

2.3.1  适于在气温为摄氏-20℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

2.3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、380V/3Ph/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

2.3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

2.3.4 如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

2.4、 技术性能指标要求

氦常温减压泵组性能指标参数要求：

2.4.1 减压降温泵组（12台套运行条件下）能满足运行参数表（表1）运行参数，且能在以下工况下稳定运行.

| 项目 | 参数 | 1.8K制冷工况 | 2K制冷工况 | 3K制冷工况 | 3.8K制冷工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸气温度 | K | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 吸气压力 | mbar | 14 | 28 | 240 | 660 |
| 排气压力 | Bara | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 质量流量 | g/s | 12 | 24 | 120 | 200 |

表1 运行参数表

★2.4.2乙方须考虑冷箱出口到常温氦减压泵组的距离（按照最大50m计算），保证甲方单组设备出口对He抽速大于1600m3/h@14mbar(温度300K)；并给出抽气管道管径选型计算报告；

★2.4.3减压降温泵组整体动态、静态漏率≤1×10-4mbar･l/s，单泵动态、静态漏率小于等于≤1×10-5mbar･l/s；

★2.4.4 在所抽点氦气压力28mbar、14mbar稳定运行时，泵组所控的压力稳定度可在±0.1mbar范围内；

2.4.5对于泵体主体，品牌原厂地制造地出厂后，未经甲方同意不容许做任何改造（管道连接除外）；

2.4.6 减压降温泵组排气口接通压缩机之前，氦气温度不超过60°；

2.4.7 泵组的前级泵为油泵。出厂时需随箱提供前级泵所需的等量氦压缩机油（型号BREOX B35型氦压缩机油）。相应的费用由供应商承担，需考虑进投标报价中。

2.4.8 对现有的室温泵组提供罗茨泵抽气机组，使其具备现有28mbar、14mbar工作压力条件下稳定压控能力，控压精度±0.1mbar；同时提升现有室温泵组的进气管道口径，满足28mbar、14mbar工况条件下的抽气能力；

2.4.8 减压降温泵组对所抽点处的抽真空极限压力小于2.5mbar；

2.4.9 每套泵组模块进气口采用调节蝶阀，开度可调节；

2.4.10 要求各泵的启停、转速，调节阀门（图中V201和V202所示）的开启、开度大小等可以手动操作或者设置，关键位置的阀门要有位置指示器作为开度监测；

2.4.11自动控制模式的控制目标是各测试点的压力，压力信号由买方提供，压力信号需要统一采集到减压降温泵组控制系统中；

2.4.12 自动控制模式下，当测试装置压力到目标压力，要在30分钟内将压力稳定到±0.1mbar；

2.4.13 减压泵组控制系统要保留后续无缝增加泵组的可能。

2.5、 技术服务要求及质保要求

2.5.1 投标方应考虑氦常温减压泵组在运行过程中，制冷机系统对常温减压泵组的压力冲击，以及泵组运行对制冷机系统的影响，设置合适的旁通阀门（图1中V1、V2所示），用于泵组流量的调节以及排气口压力的控制等操作，投标方应该阐述压力控制逻辑及方案；并在合适位置设置安全阀，以在极端工况发生时保护减压泵组。

2.5.2 每套单元泵组前后配隔断阀，全套泵组中的所有阀门,包括旁通阀门（图1中V201、V202所示），必须是波纹管密封阀门，且阀门内漏率小于1×10-4 mbar·L/s。

2.5.3	泵组运行时要减小噪声，1m内单台泵的噪声要尽可能控制在88分贝以下。

2.5.4	控制系统技术要求

2.5.4.1 泵组及其阀门具备手动/自动控制功能。泵组自带控制系统，且具有本地和远程控制模式。控制系统硬件采用PLC，独立CPU，预留1个以上PROFINET接口，支持远程通信，根据用户需求配合完成PROFINET通信远程控制调试；

2.5.4.2 本地控制在现场PLC控制机柜上使用触摸屏实现，触摸屏型号选择与控制系统的硬件同一个品牌的产品。买方可以通过远程通信接口获取本地控制能实现的所有功能。控制系统均包括手动和自动两种模式。买方可以对两种控制模式的控制逻辑提出合理化建议，卖方需在调试阶段持续进行优化，直到买方审核确认验收。

2.5.4.3 手动控制模式下，要求各泵的启停、旁通阀门的开启、开度大小等可以手动操作或者设置。手动控制模式下，泵单元前后端两个阀门仍需考虑自动安全联锁，在泵进行手动控制时，也能保证泵的安全。

2.5.4.4 电气控制系统用来实现泵组系统的自动启动、停机、报警、安全联锁保护、泵组运行参数自动控制等所有监控功能。本地触摸屏监控界面上能够读出泵组的主要运行参数和相关状态，所有报警、保护设定值需要在本地监控界面上显示并且能够修改，以满足本地与远程调试需要。本地控制系统存储泵组运行的关键过程数据与报警、控制状态等有利于系统故障诊断的数据，历史数据存储周期至少一个月。

2.5.4.5为保证泵的稳定运行,防止因泵控制系统故障延误整个系统运行，卖方应提供PLC控制系统和触摸屏监控界面的软件程序给买方作为备份。PLC控制程序和触摸屏程序使用博图，软件务必正版。

2.5.4.6 PLC控制系统电气机柜设计出具硬件选型配置和电气图纸，经买方确认后再行安装。卖方在交货时，需随货提供备份程序、电气图、与卖方信号交互(监视量和控制量)的信号和对应的地址列表及详细的说明，以便买方能进行泵远程控制的工作。

2.5.4.7 软件系统及PLC程序要求兼容四种工况条件下的运行，具备四种工况条件下的控压能力。

2.5.4.8泵组验收测试时,卖方和买方控制调试人员需到现场,要求验收测试时实现双方通讯调试成功,同时实现泵的远程调试功能，配合买方实现与本地控制功能等同的远程监控功能。验收测试完成后,需提供给用户修改后的备份程序。

2.5.4.9 对现有常温减压泵组的控制系统进行性能提升，使其具备28mbar、14mbar工作压力时的压控性能；

2.5.4.10连续运转时间

在严格满足投标方提出的运行和维护要求的前提下，减压降温泵组需能够至少不间断运转8000小时以上。投标方需在技术方案中明确给出能够持续运转的时间，并提供相应的承诺函（承诺如不间断运行不足8000小时，设备出现异常或故障，则由投标人更换全新设备）。

2.5.4.11无人值守运行

减压降温泵组应能在无人值守的情况自动运行，具有适用于无人值守状态下的安全保障。一旦减压降温泵组出现任何异常将及时报警，在紧急情况下采用有效方法，保障人身和设备的安全。

2.5.4.12设备安全

减压降温泵组的设计和制造应在任何情况下都能保证自身安全，包括仪表空气丢失、冷却水丢失、温度过高、压力过大以及断电等恶劣情况下的设备安全。

2.6、验收标准及验收程序

技术参数指标需通过实验测试进行验收，包括出厂测试（FAT）和用户现场测试（SAT），需提供经供应商和采购方双方签字的验收测试报告。

出厂测试（FAT）：

2.6.1用空气做介质，泵入口加装流量计，换算成对He的抽速；

2.6.2减压降温真空泵组的静态和动态漏率测试，用氦质谱检漏仪进行漏率测试；

2.6.3稳压测试：减压真空泵组进行稳压测试，外接测试罐，进入空气，进行实际稳压测试；

2.6.4连锁保护测试

2.6.5所有模块和器件在失电时的自我保护

2.6.6减压降温真空泵组手动和自动控制模式测试

2.6.7减压降温真空泵组需连续无故障运行不小于72小时

用户现场测试（SAT）：2.6.1-2.6.7全部进行氦气工质实际工况测试

3 出厂交付

出厂交付包括但不仅限于以下配置及零配件（包括专用工具）

减压降温泵组由真空泵和控制单元组成；

3.1单套减压降温泵组的配置列表如下：

|  | 配置明细 |
| --- | --- |
| 3.1.1 氦减压真空泵 | 氦减压真空泵 |
| 3.1.2 附件 | 泵间管路，冷却水路，旁通管路、电控柜（PLC），阀门，温度计，压力传感器等； |
| 3.1.3 其它 | 常用耗材以及现场安装调试 |

3.2   附件：各附件需满足减压降温泵组正常工作的要求，它们的价格均计入投标价。

3.3  其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考2.1总则)

3.4. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

3.5 出厂交付技术文件（包括但不仅限于）：

3.5.1）	泵组运行模式、稳压控制逻辑图及说明；

3.5.2）	泵组工艺管道仪表PID图；

3.5.3）	泵组安全联锁系统图；

3.5.4）	泵组系统及泵组模块对氦抽速曲线；

3.5.5）	泵组安装场地要求；

3.5.6）	泵组需要的冷却水量，供电形式，仪表气要求；

3.5.7）	泵组选型、入口流量计算、设计方案；

3.5.8）	提供泵组最大入口流量状态下可连续稳定运行时间；

3.5.9）	提供泵组可连续稳定运行状态下的入口温度要求及可允许的最低和最高泵组入口温度；

3.5.10）泵组内真空阀门选型方案；

3.5.11）泵组内温度、压力、流量相关附件选型方案；

3.5.12）泵组运输方案、现场调试及安装流程方案。

对中标方交货时随箱文档资料要求：

其他文档资料：

1）所有组件的技术资料、操作说明书、维修手册、备件的信息。

2）泵组可能发生故障的分析报告；

3）泵组出厂测试报告（包含不限于实测整体动态漏率，泵组排气口温度）；

4）泵组运输方案、现场调试及安装流程报告。

电子版资料：

1）泵组三维设计图，soildworks兼容格式；

2）泵组控制系统电气图纸与PLC、触摸屏源程序。

4.  技术服务：

4.1 设备安装调试（请参考总则第2.3条）

4.1.1 要求乙方在最终用户处现场安装、调试，调试后验收指标为技术规格所限定的参数，甲方协助提供乙方安装调试的外围条件。

4.1.2 安装调试时间为到货到甲方现场后2个月内，特殊情况，双方进行沟通顺延。

4.2  技术培训 (请参考总则第2.4条，2.5条，2.6条)

4.2.1  卖方提供用户所在地培训（1人/2天）

4.3 保修期：提供1年免费保修，保修期自货物经过最终用户的验收，以最终验收报告上最终用户签字之日起计算。

4.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。