# 第七章 采购需求

- 货物需求一览表

本次采购标的物为CRAFT系统5000L液氦杜瓦，下表为货物需求一览表：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5000L液氦杜瓦 | 1 | 台 |  |

- 货物的主要用途及功能

本液氦杜瓦主要用于接收CRAFT系统3KW制冷机制取的液氦,也可以实现液氦的储存及转注。5000L液氦杜瓦采用立式安装形式，与内胆相连的管口需集中布置于罐体顶部，杜瓦配有液位计及压力表用于显示罐体压力及液位，同时具备液体转注及气体输出功能。

- 工作条件

3.1  使用环境：室内；

3.2  工作环境温度：-10℃～+40℃。

- 主要技术指标

4.1 主要技术指标

（1）* 单台有效容积：5000L；

（2）* 设备数量：1台

（3）* 工作压力：0.95barG

（4）* 设计压力：4barA

（5）* 绝热型式：高真空多层绝热

（6）* 额定充装量：0.9

（7）* 液氦日蒸发损失：≤0.45%（环境20℃、0.101MPa，）

（8）* 杜瓦径管内径≮DN250DN250

（9）* 杜瓦夹层漏率：≤1×10-10 Pa.m3.s-1

（10）* 杜瓦夹层漏放气速率：≤1×10-6 Pa.m3.s-1

（11）* 真空度：≤0.001Pa

（12）* 超导液面计采用Cryogenic Limited、Cryofab、American Magnetics (AMI)同等品牌

结构形式：立式

罐体总高：≤3m

操作要求：仪表面板应适合正常站立观察及操作。

*号项为重要指标，不允许偏离。

4.2  其他技术要求

（1）液氦杜瓦的设计、制造、检验和验收应符合GB/T 150.1~150.4-2024《压力容器》相关标准要求。

（2）液氦杜瓦钢板应符合GB/T713.7-2023《承压设备用钢板和钢带 第7部分：不锈钢和耐热钢》的要求，锻件按照NB/T47010-2017《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》锻制成形，不锈钢管材应符合GB/T14976-2025《流体输送用不锈钢无缝钢管》或GB/T13296-2023《锅炉 换热器用不锈钢无缝钢管》的要求。材料的焊接应符合NB/T47014《承压设备焊接工艺评定》、NB/T 47015《压力容器焊接规程》和NB/T 47016《承压设备产品焊接试板的力学性能检验》。

（3）内胆筒体及封头材料推荐选用S31603，符合GB/T713.7-2023《承压设备用钢板和钢带 第7部分：不锈钢和耐热钢》相关要求，固溶状态，并进行超声检测，符合NB/T47013.3规定中的Ⅱ级要求。板材按炉复验化学成分，按批复验力学性能，进行-196℃横向低温夏比冲击试验，冲击功平均值不小于70J，允许其中一个为平均值的70%，侧膨值不小于0.76mm。施焊前按国家标准NB/T 47014《承压设备焊接工艺评定》的规定进行焊接工艺评定，其焊缝、热影响区的低温夏比（V型切口）冲击试验应满足-269℃下KV2≥38J，侧膨值≥0.38mm。焊接试板焊缝、热影响区的低温夏比（V型切口）冲击试验应满足-196℃下KV2≥47J，侧膨值≥0.53mm。

（4）外壳板材采用S30408，符合GB/T713.7-2023《承压设备用钢板和钢带 第7部分：不锈钢和耐热钢》要求，固溶状态供货。

（5）无损检测应按NB/T47013《承压设备无损检测》的规定执行。内胆所有A、B类焊接接头进行100％射线检测，检测技术等级AB级，质量等级Ⅱ级；A、B、C、D、E类焊接接头进行100%渗透检测，质量等级为Ⅰ级，提供检测报告。外壳所有A，B 类接头（终结缝除外）需进行20%射线检测，且不小于250mm，技术等级不应低于 AB 级，其合格级别不低于Ⅲ级；所有不能用射线探伤的焊缝需进行100%渗透检测，应达到 NB/T47013.5 规定中的Ⅰ级。

（6）内胆内表面做抛光处理，粗糙度≤0.8μm。制造过程中对多余物进行控制，贮罐经酸洗、钝化、冲洗、吹扫等过程，采用无尘布擦拭、白光目视等手段检查罐内及各接管连通无多余物。

（7）内胆用除油清洗剂清洗进行除油脱脂处理，用白绸布擦拭检查，确认无油脂为止，油脂含量不高于125mg/㎡。按照GB18442.5 规定进行检测与试验，包括但不限于液氮充装，气压试验、冷冲击试验、氦质谱检漏、真空度测量、真空绝热层漏气及漏放气速率测量。试验合格后，用干燥氮气将设备内部吹干后进行洁净度检查。

（8）内胆各焊缝进行真空检漏，保证单条焊缝漏率不大于1×10-11Pa.m3.s-1。

（9）出厂前还应做露点测试，露点应不高于-35℃。

（10） 提供全套设计报告，包括但不限于强度、漏热与蒸发率供甲方确认。

（11） 杜瓦的设计须考虑运输、转运，以及方便人员操作维护。

（12） 杜瓦的接口形式由甲方确认，各管口需提供堵头。

（13） 杜瓦配备机械式压力表测量容器压力，现场显示内容器的压力；同时采用压力传感器测量内胆压力，实现远程监测，压力传感器采用两线制，现场安装时设备信号线与现场预留线路相连。同时配置机械式压差式液面计，并给出液氦质量体积对照表。顶部安装超导液位计进行精确测量，并提供液位传送信号，以便甲方检测和控制液位。

（14） 杜瓦设置1套安全装置，包括：安全阀和爆破片，安全泄放装置采用并联方式，一备一用，可实现切换。其中安全阀开启压力与爆破阀爆破压力由设计单位定，口径满足排放需求。进液管外径为φ129，颈管尺寸不小于DN250方便安装。高低压取压管需确保压力稳定，测量准确。罐体设置抽空阀一个口径不小于DN25，并设置真空规管，方便测量夹层真空度。

（15） 容器的涂敷参照NB/T10558 规定，金属部件外表面应喷砂除锈Sa2.5 级，涂环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆和氟碳面漆，漆膜厚度250μm。面漆颜色乳白，两侧刷绿色5000L液氦/LHe 字样，色号需经甲方确认。防腐层寿命不少于5 年。涂层应色泽均匀、分界整齐，无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。外壳焊缝等部位的涂敷应在夹层抽真空合格后进行。

（16) 其他未尽事宜协商解决。

5000L杜瓦外形示意图

五 技术服务要求及质保要求

.5.1  技术服务要求

乙方承担的工作内容：设计、选型、物资设备采购、制造、施工、运输以及协助调试。

- 乙方编写设计实施方案经甲方评审同意后方可实施，施工过程符合各项标准和技术规范。

2） 安装完成后，配合完成气密、吹除等调试工作，并提供《使用维护说明书》。

3） 参与调试验收工作，检验系统性能是否符合合同及技术要求规定。

# 5.2  质量保证及售后服务

1）质量保证期为验收合格之日起1年，乙方负责1年内系统的维护服务。

2）乙方应满足标书中的各项要求，并保证设备的正常使用。在正常使用情况下损坏的部件（螺栓、螺母、垫片等易损件除外）由乙方负责调换，不得降低标准所更换的部件和设备自更换日起重新计算质保期。保修项目应得到相应的检查验收合格后方可投入使用，保修工作应得到甲方的认可。

3）乙方保证优惠、优先提供设备的配件供货。

4）乙方保证提供的设备是新的、未被使用过的、优质可靠的，所提供设备相关文件应真实、有效，能指导设备的维修、操作及分析。

5）乙方保证提供的货物是原商、原包装合法。

5.3  培训及技术支持

1）乙方配合调试工作，并在调试中负责解决投标设备相关的技术问题。

2）在设备调试前，乙方应在项目现场对甲方免费进行不少于3天的现场操作和维护培训，培训应按照经乙方审查通过的投标人培训大纲进行，培训应能使操作、维修技术人员较熟练操作和维护保养设备，具有保证设备正常运行和排除设备一般故障的能力。

3）乙方在招标人投标设备使用过程中有任何技术问题，乙方应承诺提供免费的技术支持和援助。

六 验收标准及验收程序

6.1  验收标准

（1） GB/T 150《压力容器》；

（2） GB/T 18442《固定式真空绝热深冷压力容器》；

（3）GB/T 18443《真空绝热深冷设备性能试验方法》；

（4） GB/T 713《承压设备用钢板和钢带》；

（5） GB/T 14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》；

（6） GB/T25198《压力容器封头》；

（7） NB/T 47010《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》；

（8） NB/T 47013《承压设备无损检测》；

（9） NB/T 47014《承压设备焊接工艺评定》；

（10）NB/T 47015《压力容器焊接规程》

（11）NB/T 47016《承压设备产品焊接试板的力学性能检验》

（12） GB/T 31480《深冷容器用高真空多层绝热材料》；

（13） GB/T 31481《深冷容器用材料与气体的相容性判定导则》

（14） HG 20202《脱脂工程施工及验收规范》；

（15） NB/T 10558《压力容器涂敷与运输包装》。

同时应满足设计图纸等设计文件的规定。

6.2  验收方法

设备加工完成后，甲方到乙方现场进行出厂前验收，确认实物和图纸相符，按照国家标准进行强度试验，并充装与液氦等质量液氮进行日蒸发率测试，所有项目均合格后通过出厂验收。