采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 预算（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| &01 | 离子源加速器电极和背板 （采用纯钼纯度99.97%材料，扩散焊接工艺焊接） | 1套 | 210 | 3个月 |
| &02 | 离子源加速器电极和背板 （采用铬锆铜材料，扩散焊、电子束焊接工艺焊接） | 1套 | 260 | 3个月 |

本次招标属于研制项目，投标人需根据招标文件的要求，负责相应的设计方案、设计图纸。

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

位于中国合肥的中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所（Institute of Plasma physics，Chinese Academy of sciences，简称招标方）正在建设EAST-NBI。兆瓦级强流离子源是中性束注入器的关键部件，而强流离子源的优质研制成功将极大的促进中性注入器的发展。强流离子源主要包括等离子体发生器和加速器系统，其中离子源加速器电极和背板是离子源重要部件，现就该部件进行招标。

2.3、 工作条件

能够长期工作在温度100摄氏度以上

2.4、 技术性能指标要求

2.4.1铬锆铜材料要求

（1）超声波探伤

板材外部不应有裂纹，内部无φ2mm 当量以上夹杂、缩松、气孔等内部缺陷。允许单个分散的φ2mm当量缺陷。

缺陷和板材对超声的吸收应符合：在利于超声穿透的探伤频率和灵敏度条件下，在厚度不大于30mm的工件，能见到6次底波，厚度为 30-60mm工件能见到5次底波。

（2）化学成分

化学成分应满足表1（%）。

表1 化学成分（%）

| Cr | Zr |
| --- | --- |
| 0.6-0.9 | 0.07-0.16 |

（3）力学性能

板材的常温力学性能应符合表 2 的规定。高温力学性能应符合表 3和表4 的规定。

表 2 常温力学性能

| 代号 | 厚度（mm） | 抗拉强度（MPa） | 布氏硬度（MPa） | 断后伸长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuCrZr-NG | 20-60 | Rm≥360 | HBW≥120 | A≥20 |

表 3高温拉伸强度

| 代号 | 温度（℃） | 厚度（mm） | 抗拉强度（MPa） | 断后伸长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuCrZr-NG | 100 | 20-60 | Rm≥330 | A≥20 |
|  | 200 |  | Rm≥300 | A≥17 |
|  | 300 |  | Rm≥280 | A≥17 |
|  | 400 |  | Rm≥270 | A≥16 |

（4）物理性能

板材的室温物理性能应符合表 4 的规定。

表4 板材的物理性能

| 代号 | 厚度（mm） | 导电率（%IACS） | 晶粒度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| CuCrZr-NG | 20-60 | ＞81 | 平均直径 0.065-0.09 （晶粒直径较均匀） |

（5）弯曲性能

弯曲处表面不能有肉眼可见的裂纹，弯曲角度为 90°。

（6）外形尺寸及允许偏差

板材应平直，其长度方向的挠度每米不超过8mm。

（7）表面质量

板材的表面平整、无明显缺陷。

（8）其它技术要求

表5 其它技术要求

| 序号 | 参数名称 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属材料 | 01包钼（99.97%），02包铬锆铜 | 提供材质证明 |
| 2 | 整体尺寸误差 | 关键尺寸误差在±0.025mm以内，整体误差在±0.1mm以内,平面度0.03mm | 参看图纸 |
| 3 | 水道耐压 | 1MPa | 参看图纸 |
| 4 | 水道漏率 | <5.0×10-10 Pa·m3/s |  |
| 5 | 焊接方法 | 01包扩散焊，02包扩散焊、电子束焊接 |  |

3.2 加工技术要求

3.2.1 表面进行打磨抛光处理，表面粗糙度不高于Ra1.6，所有密封面粗糙度小于0.8且不得有划痕损伤；

3.2.2 平面度，平行度优于0.03mm；

2.5、 技术服务要求及质保要求

投标人须提供完整的售后服务，产品质保期不得低于1年，质保期内产品出现质量问题，厂家需48小时内派出相关维修人员来解决，并提供免费的维修维护服务。质保期过期后产品需继续提供维修和维护服务，维修人员每天工作费用不得超过1500元每人每天（含住宿费、餐饮费、市内交通费，非合肥市交通费实报实销，机票为经济舱，高铁为二等座。），更换配件需按照原合同价格不得私自加价，且需48小时内及时响应和处理。

1.质保要求

- 产品通过交付验收后，质量保证期不得低于1年；

- 乙方保证提供的设备经过正确制造、安装、调试及维护保养，并运行良好；

- 在质保期内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负全责，并对上述情况免费负责修理或更换有缺陷的零件；

- 对超出质量保证期和质量保证范围的情况，乙方有义务对设备作有偿服务；

- 技术服务

- 乙方提供配套文件资料清单，负责该项目在加工、安装、调试过程中的现场技术指导；

- 安装结束后，乙方负责对设备各项性能指标按规定的项目逐一测试，直到验收合格；

- 故障响应时间：48小时内到达现场维修处理已经发生的故障；

2.6、验收标准及验收程序

（1）验收指标：

1.完全按照图纸标注及精度加工；

2.焊接后需表面光滑无焊疤、焊瘤、表面无缺陷才视为合格。

3.焊接完之后，不可以存在水道堵塞现象。（验收标准：通过X光成像显示内部水道水流通堵性能，只要出现堵塞则视为不合格，电火花疏通也不可以。）；

4. 电极焊接后要求负压环境检漏，示漏气体压力不得低于1MPa保压1分钟，在4L/s机械泵作为前级泵，不得外接除检漏仪以外的其它泵的前提下，保压1分钟内漏率没有数量级上的波动且需一直低于5.0×10-10Pa·m3/s视为合格（例如漏率为6.0×10-11Pa·m3/s在1分钟内上涨到1.0×10-9Pa·m3/s出现数量级的变化也视为存在漏点判定为不合格品）；

6.其它参考图纸验收。

（2）验收主要步骤：

验收过程分为出厂验收（预验收）、交付验收两个阶段。

1.预验收

- 验收地点：乙方；

- 验收内容：按验收指标，验收产品结构尺寸及公差、焊缝漏率、总漏率、射线检测结果等；设备齐套情况；

- 依据文件：技术方案、技术要求、设计图纸等；

- 交付文件：漏率检测报告、X射线检测报告、材料证明报告、现场测试报告；

- 厂家需提供验收设备和必要的部件和设备如盲板、检漏设备、密封圈等。

2.交付验收

- 验收地点：甲方设备安装现场，乙方需要将所有部件安装就位具备验收条件。乙方需提前向甲方提出验收所需的条件及设备，甲方无法提供的条件或设备乙方需自行解决；

- 验收内容：设备配套情况检查；设备外观几何尺寸检测；通水性能测试；部件漏率检测；

- 依据文件：技术要求、设计图纸等、招标文件；

- 需要交付文件：

- 漏率检测报告；

- 尺寸及公差测量报告（对应图纸要求）；

- 关键件、易损件、关键原材料的检测报告或试验报告；

- 乙方外购重要部件的合格证、说明书、装箱单等随机文件；

- 产品合格证明；

- 出厂前预验收评审文件；