采购需求及技术规格要求
1、货物需求一览表

	序号
	货物名称
	数量
	交货期

	
	等离子体热负荷测试平台
	1
	合同签订后6个月内


[bookmark: _Toc12010815][bookmark: _Toc12010788][bookmark: _Toc30409514][bookmark: _Toc257021215][bookmark: _Toc509153917][bookmark: _Toc532807472]
2、工程技术要求
2.1、设备的主要用途及功能
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]等离子体热负荷测试平台，主要用于模拟装置中的高热负荷环境，测试小型高热负荷部件在极端热负荷条件下的性能，对其稳定运行的边界条件进行探索和实验研究。该测试平台包括以下子系统：供气系统、供水系统、等离子体发生器及实验腔室、控制与数据采集系统、尾气处理系统、危险气体侦测与报警系统、钢平台等子系统，用于开展等离子体热负荷测试等试验任务。平台全部设备须在我方指定地点成套供货、集成、安装调试，满足现场运行使用条件。
2.2 总体要求
实验用气（氩气、氮气、氢气、压缩空气、甲烷、二氧化碳等）总管接入，经分配、过滤、缓冲后进入等离子体发生器及实验腔室产生高温气流，经旋风分离、保温及料封、布袋除尘、尾气净化处理装置处理后达标排放。系统配套软水（工艺水）循环、灰水收集与排放、排空与循环等辅助流程，实现完整的等离子体热负荷工艺循环。
（1）供应商需在投标文件中提供详细的工艺流程图。成套集成，设备布局、管线走向与工艺流程保持一致，各子系统接口匹配，可实现整套装置联动运行。
（2）平台应支持等离子体热负荷测试等试验任务，满足连续及间歇试验工况。
（3）所有承压设备、压力容器、泵阀、仪表及钢材的选型、设计、制造、检验应符合国家现行标准及规范。
（4）系统应具备安全联锁保护功能，在超温、超压、气体泄漏、断水等异常工况下实现报警与保护动作，保障试验现场安全。
2.3、 工作条件
热负荷测试平台的工作条件需围绕设备运行安全、工艺保障设定，涵盖环境条件、供气 / 供水等公用工程条件、负载条件及操作运维基础条件。除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：
2.3.1环境工作条件：核心要求为干燥、通风、温湿度稳定，避免环境因素导致热负荷测试平台腐蚀、电气故障、温控偏差。
2.3.2 冷却介质条件
水冷系统-水质： 去离子水（避免钙镁离子结垢堵塞管路），电导率≤5μS/cm，严禁断水。
2.3.3海拔高度：<1000米，地震烈度：<4级，最大风速：<34m/s，可满足户内安装。
2.3.4适于在气温5℃～40℃和相对湿度85％的环境条件下连续运行。
2.4、 技术性能指标要求
各分系统的组成与参数应不低于下表及本文件相关条款的规定：
表1  分系统设备组成及主要参数一览表
	系统名称
	数量
	主要组成及规格要求

	供气系统
	1套
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]分配台4个（不锈钢）；缓冲罐4个（氩气0.1m³、不锈钢1个；氮气0.3m³、不锈钢1个；二氧化碳0.3m³、不锈钢1个；空气0.1m³、不锈钢1个）；气瓶、管路、阀门等。

	供水系统
	1套
	纯水水箱1个（不锈钢，2m³）；工艺水箱1个（不锈钢，1m³）；水洗塔1个（气体流量60m³/h）；纯水泵1个（流量20m³/h、压力0.6MPa）；高压水泵1个（流量3m³/h、压力1.6MPa）；工艺水泵1个（流量5m³/h、压力0.7MPa）；纯水分配台2个（不锈钢、8路、流量测量、温度测量）；淬冷器1个（水流量0.2m³/h）；管路、阀门等。

	等离子体发生器及实验腔室
	1套
	100kW等离子体炬1台；实验腔室3个；30kW等离子体炬3个。

	控制与数据采集系统
	1套
	包含网络通信、上下位机控制、仪表、现场控制系统等。

	尾气处理系统
	1套
	催化尾气处理器1台（气体流量60m³/h）；引风机1台（气体流量100m³/h）；旋风分离器（气体流量60m³/h）；管路、阀门等。

	危险气体侦测与报警系统
	1套
	可燃气体报警仪等。

	钢平台
	1套
	2层，碳钢，4m×8m×8m，铺花纹钢。
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