 采购需求及技术规格要求
1、货物需求一览表
	序号
	货物名称
	数量
	预算（万元）
	交货期

	1
	速调管
	1
	160
	合同签订后6个月内
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2、工程技术要求
2.1、设备的主要用途及功能
速调管是一种基于速度调制原理将电子注能量转换成微波能量的真空电子器件，是低杂波微波源系统的核心组成部分。本次采购的速调管将用于EAST装置E窗口的低杂波电流驱动系统中。
2.2、 工作条件
1）激励源：
频率：4.6GHz；功率：≤1W。
2）阴极（负高压）：
电压：≤48kV；电流：≤14A。
3） 钛泵：
电压：4.5±0.5kV；电流：＜10uA。
4） 磁线包：
电流：≤35A；电压：≤100V。
5） 灯丝（直流供电时）：
电压：≤30V；电流：≤14A；风冷流量：≥22m3/h。
6） 水冷：
	序号
	管路
	数量
	流量
	压力

	1
	收集极
	1路
	≥25T/h
	0.1~0.5MPa

	2
	管体
	1路
	≥1.2T/h
	0.1~0.5MPa

	3
	窗和波导
	1路
	≥0.5T/h
	0.1~0.5MPa

	4
	磁线包
	1路
	≥0.8T/h
	0.1~0.5MPa



7）环境：
工作温度：0℃~50℃；相对湿度：10%~80%。


2.3、 技术性能指标要求
主要技术指标
	技术指标
	数值

	中心工作频率
	4.6GHz

	最大输出功率
	≥250kW

	运行脉宽
	≥1000秒

	管体电流
	<100mA



电气与微波接口要求
	接口名称
	要求
	说明

	磁线包供电接口
	AMPHENOL-MS3102A18P
	插座

	灯丝供电负极接口
	外接Φ10铜鼻子
	黄色热缩管

	负高压（灯丝供电正极）接口
	外接Φ10铜鼻子
	红色热缩管

	微波输入接口
	SMAK
	

	
微波输出接口
	BJ48
47.55mm×22. 15mm
	

	
接地端子
	管体Φ10
收集极Φ10
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屏蔽要求
	部件
	要求

	收集极
	纯铁屏蔽，平顶

	磁线包
	纯铁屏蔽

	电子枪
	纯铁屏蔽


2.4、 技术服务要求及质保要求
技术服务要求
投标人应提供的技术服务包括：
· 速调管的设计、制造与性能测试
· 提供详细的速调管接口规范和图纸
· 提供速调管关键零部件的性能参数与测试报告
· 人员培训，包括但不限于速调管使用、性能测试、校准标定、安全须知、维护维修、故障分析等
· 如果安装与设备使用过程中需要用到非标工具，投标人应提供
质保要求
设备质量保证期12个月，自设备在发标方测试台通过之日起计。质量保证期内，设备故障造成的损失或维修费用由投标人负责。质保期内更换的零部件的质保从更换之日起重新计算。
保修期后，投标人须继续承担提供优质及时的维修服务、技术支持、各种备品备件及耗材的供应等责任。保修期满后，涉及到的维修保养费用应以先维修、后付款的方式进行。
2.5、 验收标准及验收程序	
验收标准以合同规定为准，凡在合同中没有约定的，以相关法律、国家标准或国际标准为准。
投标人须保证其所供货的设备通过了出厂检测和校准，对于计量设备或仪器，需提供有效的校准证书。
验收程序主要包括文件资料的盘点、设备开箱检查与盘点、接收测试等。
文件资料盘点：文件资料包括但不限于设备基础图、测试报告、装箱清单、使用说明书、合格证、维护保养手册等。除纸质版外，投标人还须提供电子版全套资料。
设备开箱检查与盘点：设备到货后，投标人须在发标方人员见证下开箱，检查设备完整性，盘点数量和型号是否与合同匹配。
接收测试：针对合同中约定的关键参数进行接收测试。如果测试结果不合格，投标人要对设备进行调整或更换，直至结果合格。

